ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ РЕГИСТРОВ

Функция 03 H

Данная функция позволяет получить двоичное содержимое 16-ти разрядных регистров адресуемого из СУРГ 1.000 – Ex.  Широковещательный режим не допускается.

Ниже представлен пример запроса на чтение диаметра трубопровода  из СУРГ 1.000 – Ex с адресом 1.

Запрос

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 03h |
| Адрес регистра Hi | 00h |
| Адрес регистра Lo | 08h |
| Число регистров Hi | 00h |
| Число регистров Lo | 01h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Адресуемый СУРГ 1.000 – Ex посылает в ответе свой адрес, код выполненной функции и информационное поле. Информационное поле содержит 1 байт, описывающий количество возвращаемых байт данных. Длина каждого регистра данных – 2 байта. Первый байт данных в по сылке является старшим байтом регистра, второй – младшим.

Так как СУРГ 1.000 – Ex обычно обслуживает запрос в конце своего рабочего цикла, данные в ответе отражают содержимое регистров в данный момент.

Ниже представлен пример ответного сообщения на чтение диаметра трубопровода от СУРГ  с адресом 1.

Ответ

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 03h |
| Число байт данных | 02h |
| Данные регистр Hi | 00h |
| Данные регистр Lo | C8h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ РЕГИСТРОВ

Функция 10h

Данное сообщение меняет параметры опрашиваемого контроллера. Неиспользуемые старшие биты адреса регистра должны заполняться нулями. Широковещательный режим не поддерживается.

Запрос

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 10h |
| Адрес регистра Hi | 00h |
| Адрес регистра Lo | 08h |
| Число регистров Hi | 00h |
| Число регистров Lo | 01h |
| Число байт данных | 02h |
| Данные регистр Hi | 00h |
| Данные регистр Lo | fah |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Нормальное ответное сообщение возвращает адрес SL, функцию, адрес первого регистра и количество записанных регистров.

Ответ

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 10h |
| Адрес регистра Hi | 00h |
| Адрес регистра Lo | 08h |
| Число регистров Hi | 00h |
| Число регистров Lo | 01h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АДРЕСУЕМОМ УСТРОЙСТВЕ

Функция 11h

Пример запроса  к прибору с адресом 1.

Запрос

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 11h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Общая форма ответного сообщения приведена ниже.

Ответ

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 11h |
| Число байт данных | 22h |
| Фирма изготовитель (10байт) | ASCII строка, в формате: “SHIBBOLET ” |
| Название прибора (22байта) | ASCII строка, в формате: “SURG1000-Ex№хх.ххх” |
| Максимальное число регистров в таблице регистров прибора.Hi | 00h |
| Максимальное число регистров в таблице регистров прибора.Lo | 94h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

ЧТЕНИЕ СОХРАНЕНИЙ СУРГ 1.000 –Ex

Функция 42h

В СУРГ 1.000 – Ex сохраняются данные по суточным и  месячным учетам (суммарный расход газа),  отключениям электроэнергии и сбросам газа (см. Руководство по эксплуатации ).

В данном виде запроса Номер сохраненного элемента может принимать значения:

| Суточный учет | 0…32 |
| --- | --- |
| Месячный учет | 0…3 |
| Отключения электроэнергии | 0…10 |
| Сбросы | 0…10 |

0-текущее значение (текущий сброс, суточный или месячный учет)

1- предыдущее сохранение и т.д.

Если по интересующему номеру ничего нет – в ответе число байт данных равно 0.

Ниже приведен пример чтения текущего состояния массива месячного учета прибора с номером 1.

Запрос

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 42h |
| Адрес регистра Hi | 00h |
| Адрес регистра Lo | 6ah |
| Число регистров Hi | 00h |
| Число регистров Lo | 05h |
| Номер сохраненного элемента | 00h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Ответ

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 42h |
| Число байт данных | 0ah |
| Данные |  |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

Когда СУРГ 1.000 – Ex обнаруживает одну их этих ошибок, он посылает ответное сообщение, содержащее адрес СУРГ 1.000 – Ex, код функции, код ошибки и контрольную сумму. Для указания на то, что ответное сообщение – это уведомление об ошибке, старший бит поля кода функции устанавливается в 1. На рисунке и  представлен пример некорректного запроса и соответствующего ответа с кодом исключительной ситуации.

Запрос

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 03h |
| Адрес регистра Hi | 00h |
| Адрес регистра Lo | 08h |
| Число регистров Hi | 00h |
| Число регистров Lo | 01h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Этот запрос требует функцию которая не реализована. Соответственно, будет сгенерировано следующее ответное сообщение.

Ответ

| Адрес | 01h |
| --- | --- |
| Функция | 83h |
| Код исключительной ситуации | 01h |
| Контрольная сумма Hi |  |
| Контрольная сумма Lo |  |

Значение в поле функции равно оригинальному значению с установленным в единицу старшим битом. Код исключительной ситуации 01 указывает на ошибочный номер функции.

Коды исключительных ситуаций приведены в таблице.

| Код | Название | Смысл |
| --- | --- | --- |
| 01 | Неверная функция | Функция в принятом сообщении не поддерживается. |
| 02 | Неверный адрес | Адрес, указанный в поле данных, является недопустимым. |
| 03 | Неверное значение в поле данных | Значения в поле данных недопустимы. |

СТРУКТУРА ДАННЫХ

Доступные параметры в СУРГ 1.000 – Ex

| Параметр | Адрес | Тип | Чтение | Запись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность ( от 0.1 до 3.0 кг/м3) | 00 | Float | Да | Да |
| Коэффициент А (условные единицы от 0.01 до 0.2) | 02 | Float | Да | Да |
| Коэффициент B (условные единицы от 0.01 до 0.2) | 04 | Float | Да | Да |
| Коэффициент N (условные единицы от 0.1 до 1.0) | 06 | Float | Да | Да |
| Диаметр трубопровода ( от 100 до 4000 мм) | 08 | Int | Да | Да |
| Токовый выход (условные единицы.Oт 1 до 100 ) | 09 | Int | Да | Да |
| Тип датчика (0-100Ом, 1-50Ом) | 0a | Int | Да | Да |
| Коэффициент скорости (условные единицы от 0.01 до 10) | 0b | Float | Да | Да |
| Нижний предел скорости (от 0.0 до 1.0м/с) | 0d | Float | Да | Да |
| Смещение учетных суток (секунды от полуночи) | 0f | unsigned long | Да | Да |
| Время прибора в формате tm (сек/мин/час день/месяц/год/день недели) | 11 | 7 байт | Да | Да |
| Время прибора в формате [число секунд с 00:00:00 01-01-80] | 15 | unsigned long | Да | Да |
| Признак отсутствия данных от УСО (0-данные поступают, 1-нет данных) | 17 | Int | Да | Нет |
| Перегрев (°С) | 18 | Float | Да | Нет |
| Температура среды (°С) | 20 | Float | Да | Нет |
| Температура подогреваемого датчика (°С) | 22 | Float | Да | Нет |
| Скорость (м/с) | 24 | Float | Да | Нет |
| Объемный расход (текущий) (м3/ч) | 26 | Float | Да | Нет |
| Массовый расход (текущий) (т/ч) | 28 | Float | Да | Нет |
| Объемный расход с начала суток(м3) | 2e | Float | Да | Нет |
| Объемный расход с начала месяца (м3) | 30 | Float | Да | Нет |
| О приборе (32 байта) | 32 | Float | Да | Нет |
| Суточный учет (архив) | 54 | day | Да | Нет |
| Месячный учет(архив) | 6a | month | Да | Нет |
| Сбросы (архив) | 74 | drop | Да | Нет |
| Отключения электропитания (архив) | 86 | оff | Да | Нет |

Типы данных сохраненной информации:

typedef struct {

char month,  месяц

char year;     год

} t_month;

typedef struct {

float drop;   сброс  (м3)

float outflow; утечка (м3)

} t_account;

данные за месяц  typedef struct {

t_month   when;

t_account value;  значение расхода (сброс утечка)

} month;

данные за  сутки  typedef struct { tm     start;  // когда начались сутки

tm     stop;   // когда завершились сутки

t_account value; // учетные данные

} day;

данные по отключению питания typedef struct { tm start; // Начало

tm stop;  // Окончание

} оff;

данные по сбросу      typedef struct {   tm  start;

tm  stop;

float value;  сброс

} drop;

Соглашение о типах.

В данном описании приняты к использованию типы языка С.

ТИП              РАЗМЕР  (байт)                      ОПИСАНИЕ                                      ПРЕДЕЛЫ

char                       1                             беззнаковое целое                                   0..255

int                          2                             знаковое целое                                   -32768..32767

unsigned int          2                             беззнаковое целое                                  0..65535

long                      4                              знаковое длинное целое            -2147483648..2147483647

unsigned long       4                              беззнаковое длинное целое                   0..232-1

float                       4                             число с плавающей точкой        -6,085х1038..6,085х1038

(IEEE формат)